附件1：

2022年教育部高校实验室安全现场检查

反馈问题清单

| 序号 | 条款号 | 不符合项 | 问题事实描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.2. | 涉及重要危险源的场所，有显著的警示标识 | 高温干燥箱没有高温警示标识，高压灭菌锅没有高温警示标识或警示标识与高温无关 |
| 2 | 5.1.1. | 实验场所应张贴安全信息牌 | 物品阻挡实验室信息牌；化学特种合成实验室外部无实验室信息牌 |
| 3 | 5.2.2. | 实验室环境应整洁卫生有序 | 实验室存在饮食现象；垃圾未及时清理，实验室桌面不整洁 |
| 4 | 6.1.2. | 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上，路线与现场情况符合 | 实验室内未张贴紧急逃生疏散路线图 |
| 5 | 6.2.2. | 应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常使用 | 以喷头代替洗眼器，并没有标注喷头的使用目的 |
| 6 | 7.1.1. | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 设备阻挡配电箱;空调采用普通插线板接电，且未固定；存在乱拉电线、使用老国标接线板现象 |
| 7 | 8.2.1 | 实验室内危险化学品建有动态台账 | 台账不清，危险化学品清单数量与实际存放量不符 |
| 8 | 8.2.2. | 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 化学试剂存在叠放现象 |
| 9 | 8.5.2. | 气体的存放和使用符合相关要求 | 气瓶检验合格标识未显示有效出厂日期；气瓶固定不牢靠；气瓶无使用状态卡 |
| 10 | 8.6.2. | 实验室内须规范收集化学废弃物 | 废液桶没有标注废液成分，实验废弃物与生活垃圾混放；多数涉及分子生物学实验室没有配备针头等尖锐废弃物盒 |
| 11 | 8.8.1. | 配置试剂需要张贴标签 | 配置试剂没有张贴标签 |